## 流動特性評価能力検証
流動特性評価システム 精度検証結果
※ 黄色セル（データシート値欄）にメーカーの製品データシートから値を入力してください。 偏差は自動計算されます。 AoR偏差は差分（°）、その他は相対偏差（%）で表示。
試験条件 | [5 empty] | バルク密度 (g/mL) |  |  |  | タップ密度 (g/mL) |  |  |  | ハウスナー比 |  |  |  | 安息角 (°) |  |  |  | 備考
材料名 | ディスク ID | 容積 (mL) | 振動 レベル | 振動時間 (s) | n (密度回数) | システム 測定値 | Std | データシート 値 | 偏差 (%) | システム 測定値 | Std | データシート 値 | 偏差 (%) | システム 測定値 | データシート 値 | 偏差 (%) | 分類 (システム) | システム 測定値 | 分類 (システム) | データシート 値 | 偏差 (°)
Ludiflash | D06 | 0.6 | 2 | 1 | 7 | 0.6661 | 0.0028 |  |  | 0.7617 | 0.0036 |  |  | 1.143 |  |  | Good | 32.87 | Good
Ludiflash | D03 | 0.075 | 1 | 1 | 7 | 0.68 | 0.0218 |  |  | 0.773 | 0.0218 |  |  | 1.137 |  |  | Good | 34.44 | Good
Ludiflash | D08 | 1.5 | 1 | 1 | 7 | 0.754 | 0.0225 |  |  | 0.968 | 0.0006 |  |  | 1.284 |  |  | Passable | 8.41 | — |  |  | 安息角 8.4°は異常に低い値（測定誤差の可能性あり）
Ludiflash | D10 | 5.5 | 1 | 1 | 7 | 0.6 | 0.0199 |  |  | 0.722 | 0.0036 |  |  | 1.203 |  |  | Fair | 28.71 | Excellent
NEUSILIN US2 | D06 | 0.6 | 1 | 1 | 7 | 0.1761 | 0.0008 |  |  | 0.1967 | 0 |  |  | 1.117 |  |  | Good | 23.37 | Excellent
NEUSILIN US2 | D03 | 0.075 | 1 | 1 | 7 | 0.1422 | 0.0063 | [9 empty] | — | 25.76 | Excellent |  |  | タップ密度測定不可（D03では秤量質量不足）
NEUSILIN US2 | D08 | 1.5 | 1 | 1 | 7 | 0.1982 | 0.0134 |  |  | 0.228 | 0.0024 |  |  | 1.15 |  |  | Good | 23.97 | Excellent
NEUSILIN US2 | D10 | 5.5 | 1 | 1 | 7 | 0.1605 | 0.0026 |  |  | 0.1819 | 0.0001 |  |  | 1.133 |  |  | Good | 18.95 | Excellent
Kollidon VA64 | D06 | 0.6 | 1 | 1 | 7 | 0.4306 | 0.0028 |  |  | 0.4867 | 0 |  |  | 1.13 |  |  | Good | 30.67 | Good
Kollidon VA64 | D03 | 0.075 | 1 | 1 | 7 | 0.4489 | 0.0227 |  |  | 0.4622 | 0.0063 |  |  | 1.03 |  |  | Excellent | 33 | Good
Kollidon VA64 | D08 | 1.5 | 2 | 1 | 7 | 0.4996 | 0.0017 |  |  | 0.5673 | 0.0047 |  |  | 1.136 |  |  | Good | 26.1 | Excellent
Kollidon VA64 | D10 | 5.5 | 2 | 1 | 7 | 0.3744 | 0.0013 |  |  | 0.4394 | 0.0014 |  |  | 1.174 |  |  | Good | 29.57 | Excellent
Lactopress | D06 | 0.6 | 3 | 1 | 7 |  |  |  |  | 0.835 | 0.0068 | [5 empty] | — | 47.37 | Poor |  |  | バルク密度測定失敗（容量超過）→ HR算出不可
Lactopress | D03 | 0.075 | 3 | 1 | 7 |  |  |  |  | 0.8187 | 0.0181 | [5 empty] | — | 34.7 | Good |  |  | バルク密度測定失敗（容量超過）→ HR算出不可
Lactopress | D08 | 1.5 | 3 | 1 | 7 |  |  |  |  | 1.0096 | 0.0093 | [5 empty] | — | 40.87 | Passable |  |  | バルク密度測定失敗（不安定）→ HR算出不可
Lactopress | D10 | 5.5 | 3 | 1 | 7 |  |  |  |  | 0.7589 | 0.0122 |  |  | 1.067 |  |  | Excellent | 40.62 | Passable |  |  | バルク密度不安定（測定失敗）。HR=1.067は参考値のみ
【凡例】 赤背景セル = 測定失敗・測定不可 ／ 黄色セル = データシート入力欄（手入力） ／ 偏差(%) = (システム測定値 - データシート値) / データシート値 × 100

## 秤量能力（キャリブレーション）
秤量能力検証 キャリブレーション結果
※ 平均・Std は材料データベースの登録値（システムが計算）。 赤背景の第1回数値はプライミングとして平均・Std計算から除外されています。 %RSD = Std / 平均 × 100。
【秤量質量レンジ一覧】 1ステップあたりの平均秤量質量 (g)
材料名 | 最適振動Lv / 時間(s) | D03 0.075 mL | D06 0.6 mL | D08 1.5 mL | D10 5.5 mL | 秤量レンジ (最小→最大)
Ludiflash | D03:Lv1 / D06:Lv2 / D08,D10:Lv1 | 0.04343 | 0.39286 | 1.1925 | 3.2635 | 0.0434 g → 3.2635 g
NEUSILIN US2 | D03,D06,D08,D10:Lv1 | 0.01114 | 0.09943 | 0.31233 | 0.808 | 0.0111 g → 0.8080 g
Kollidon VA64 | D03,D06:Lv1 / D08,D10:Lv2 | 0.03029 | 0.23014 | 0.75557 | 2.1409 | 0.0303 g → 2.1409 g
Lactopress | D03,D06,D08,D10:Lv3 | 0.05814 | 0.41329 | 1.3525 | 1.6778 | 0.0581 g → 1.6778 g
【詳細キャリブレーション結果】 1ステップ秤量の繰り返し再現性
測定条件 | [5 empty] | 1ステップあたりの秤量質量 (g) ― 繰り返し測定結果 ― | [6 empty] | 平均 (g) | Std (g) | %RSD (%) | 備考
ディスクID | 容積(mL) | 材料名 | 振動 レベル | 振動時間 (s) | 計測 ステップ数 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第7回
▼ D03 （ディスク容積: 0.075 mL） ― 4 材料 ―
D03 | 0.075 | Ludiflash | 1 | 1 | 7 | 0.037 | 0.047 | 0.045 | 0.036 | 0.049 | 0.051 | 0.039 | 0.04343 | 0.0056 | 12.89
D03 | 0.075 | NEUSILIN US2 | 1 | 1 | 7 | 0.013 | 0.007 | 0.011 | 0.017 | 0.006 | 0.01 | 0.014 | 0.01114 | 0.0036 | 32.32
D03 | 0.075 | Kollidon VA64 | 1 | 1 | 7 | 0.028 | 0.031 | 0.031 | 0.033 | 0.026 | 0.034 | 0.029 | 0.03029 | 0.0026 | 8.58
D03 | 0.075 | Lactopress | 3 | 1 | 7 | 0.063 | 0.057 | 0.057 | 0.06 | 0.051 | 0.061 | 0.058 | 0.05814 | 0.00356 | 6.12
▼ D06 （ディスク容積: 0.6 mL） ― 4 材料 ―
D06 | 0.6 | Ludiflash | 2 | 1 | 7 | 0.396 | 0.388 | 0.399 | 0.39 | 0.39 | 0.401 | 0.386 | 0.39286 | 0.00536 | 1.36
D06 | 0.6 | NEUSILIN US2 | 1 | 1 | 7 | 0.102 | 0.101 | 0.093 | 0.107 | 0.092 | 0.11 | 0.091 | 0.09943 | 0.00703 | 7.07
D06 | 0.6 | Kollidon VA64 | 1 | 1 | 7 | 0.235 | 0.226 | 0.233 | 0.227 | 0.23 | 0.229 | 0.231 | 0.23014 | 0.00295 | 1.28
D06 | 0.6 | Lactopress | 3 | 1 | 7 | 0.434 | 0.404 | 0.414 | 0.413 | 0.418 | 0.389 | 0.421 | 0.41329 | 0.01302 | 3.15
▼ D08 （ディスク容積: 1.5 mL） ― 4 材料 ―
D08 | 1.5 | Ludiflash | 1 | 1 | 7 | 1.25 | 1.282 | 1.198 | 1.164 | 1.179 | 1.161 | 1.171 | 1.1925 | 0.04181 | 3.51 | 第1回除外（プライミング）
D08 | 1.5 | NEUSILIN US2 | 1 | 1 | 7 | 0.321 | 0.317 | 0.315 | 0.308 | 0.311 | 0.312 | 0.311 | 0.31233 | 0.00292 | 0.93 | 第1回除外（プライミング）
D08 | 1.5 | Kollidon VA64 | 2 | 1 | 7 | 0.759 | 0.767 | 0.742 | 0.755 | 0.755 | 0.758 | 0.753 | 0.75557 | 0.00697 | 0.92
D08 | 1.5 | Lactopress | 3 | 1 | 7 | 1.355 | 1.42 | 1.316 | 1.35 | 1.371 | 1.355 | 1.303 | 1.3525 | 0.03806 | 2.81 | 第1回除外（プライミング）
▼ D10 （ディスク容積: 5.5 mL） ― 4 材料 ―
D10 | 5.5 | Ludiflash | 1 | 1 | 7 | 3.419 | 3.416 | 3.212 | 3.253 | 3.244 | 3.239 | 3.217 | 3.2635 | 0.06972 | 2.14 | 第1回除外（プライミング）
D10 | 5.5 | NEUSILIN US2 | 1 | 1 | 7 | 0.888 | 0.862 | 0.779 | 0.81 | 0.778 | 0.804 | 0.815 | 0.808 | 0.02807 | 3.47 | 第1回除外（プライミング）
D10 | 5.5 | Kollidon VA64 | 2 | 1 | 7 | 2.108 | 2.114 | 2.18 | 2.048 | 2.248 | 2.151 | 2.137 | 2.1409 | 0.05801 | 2.71
D10 | 5.5 | Lactopress | 3 | 1 | 7 | 3.221 | 3.771 | 1.342 | 1.22 | 1.314 | 0.717 | 1.703 | 1.6778 | 0.97979 | 58.4 | 第1回除外（プライミング）。高ばらつき（%RSD≈58%）：秤量不安定
【凡例】 赤背景（薄）の第1回 = プライミングとして計算除外 ／ 赤背景 %RSD = ばらつき大（>20%） ／ 平均・Std はシステムの材料データベース登録値